ВЕСЫ ПЛАТФОРМЕННЫЕ

для статического взвешивания

типа «HFS»

ПАСПОРТ

и

РУКОВОДСТВО по ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

| Содержание | 2 |
| --- | --- |
| Введение | 2 |
| 1. Назначение и технические характеристики | 2 |
| 2. Установка и порядок работы | 4 |
| 3. Комплект поставки | 4 |
| 4. Поверка | 4 |

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) совмещённое с паспортом (ПС) определяет правила эксплуатации весов платформенных электронных типа «HFS».

Руководство содержит сведения о конструкции, принципе действия и характеристиках весов, необходимые для правильной и безопасной их эксплуатации.

Настоящее РЭ распространяется на весы модификаций A HFS BC (в дальнейшем весы), где:

A – наибольший предел взвешивания (НПВ) в тоннах. A = {0.5, 1, 2, 3, 5}

B – ширина грузоприёмной платформы в дециметрах. B = {10, 12, 15}

C – длина грузоприёмной платформы в дециметрах. C = {10, 12, 15, 18, 20}

1. НАЗНАЧЕНИЕ и ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Весы являются стационарным устройством для взвешивания грузов, предназначены для статического взвешивания материалов при учётных и технологических операциях в различных отраслях промышленности.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений Госстандарта России под № 24522-03. Весы выпускаются по технической документации фирмы CAS  Corporation Ltd. (Р. Корея).  Класс точности по ГОСТ 29329 средний (III). Электрическое питание от сети переменного тока, напряжение 220 +22/-33 Вольт, частота 50 ±1 Герц, потребляемая мощность не более 10 Вт.

Основные технические характеристики весов см. в таблицах 1 и 2.

Таблица 1.

| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), е (дискретность показаний) | 20 |
| --- | --- |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ) | См. таблицу 2 |
| Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке, в интервалах: |  |
| от НмПВ до 2000 е включительно | ± 1 е |
| от 2000 е до НПВ | ± 1,5 е |
| Пределы допускаемой погрешности при эксплуатации, в интервалах |  |
| от НмПВ до 500 е включительно | ± 1 е |
| от 500 е до 2000 е включительно | ± 2 е |
| от 2000 е до НПВ | ± 3 е |
| Диапазон выборки массы тары, % от НПВ | 100 |
| Длительность взвешивания, сек | 3 |
| Тип индикации весового терминала | Буквенно-цифровой |
| Таблица 1 (продолжение) |
| Число платформ в грузоприёмном устройстве | 1 |
| Диапазон рабочих температур |  |
| для грузоприёмной платформы с датчиками типа BSA | – 10 + 40 ºС |
| для весового терминала | – 5 + 40 ºС |
| Вероятность безотказной работы за 2000 часов | 0,95 |
| Средний срок службы, лет | 12 |

Таблица 2.

| Модель | НПВ, Тн | е (дискретность показаний), кг | Габариты, м | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 HFS 1010 | 0,5 | 0,1 | 1 х 1 х 0,09 | 74 |
|  |  |  | 1 х 1,2 х 0,09 | 83 |
| 0,5 HFS 1012 |  |  |  |  |
| 1 HFS 1010 | 1 | 0,2 | 1 х 1 х 0,09 | 74 |
|  |  |  | 1 х 1,2 х 0,09 | 83 |
| 1 HFS 1012 |  |  |  |  |
| 2 HFS 1010 | 2 | 0,5 | 1 х 1 х 0,09 | 74 |
|  |  |  | 1,2 х 1,2 х 0,09 | 108 |
| 2 HFS 1212 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,5 х 1,5 х 0,09 | 150 |
| 2 HFS 1515 |  |  |  |  |
| 3 HFS 1515 | 3 | 1 | 1,5 х 1,5 х 0,09 | 150 |
|  |  |  | 1,5 х 1,8 х 0,09 | 170 |
| 3 HFS 1518 |  |  |  |  |
| 5 HFS 1515 | 5 | 2 | 1,5 х 1,5 х 0,09 | 150 |
|  |  |  | 1,5 х 1,8 х 0,09 | 170 |
| 5 HFS 1518 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,5 х 2,0 х 0,09 | 190 |
| 5 HFS 1520 |  |  |  |  |

2. УСТАНОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Установите весы на ровную горизонтальную поверхность. Для возможно более точной горизонтальной установки воспользуйтесь регулируемыми по высоте опорными ножками, расположенными в углах платформы с её нижней стороны.

2. Подсоедините разъём кабеля платформы к весовому терминалу.

3. Включите весовой терминал в сеть, во избежание поражения электрическим током используйте заземление (зануление). После прохождения теста весы готовы к работе.

Функциональные возможности весов зависят от типа используемого весового терминала.

* * *

Оберегайте весы от перепадов электрического напряжения, механических вибраций, динамических ударных нагрузок.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Грузоприёмная платформа с тензодатчиками и узлами встройки | 1 шт. |
| --- | --- |
| Весовой терминал | 1 шт. |
| Герметизированный соединительный кабель | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Техническая документация на весовой терминал | 1 шт. |

4. ПОВЕРКА

Поверка весов проводится по ГОСТ 8.453 «Весы для статического взвешивания. Методы и средства поверки». Средства поверки в условиях эксплуатации или после ремонта – гири класса точности М1 по ГОСТ 7328-2001. Межповерочный интервал 1 год.

5. НОРМАТИВНЫЕ ДЛКУМЕНТЫ

Рекомендация МР МОЗМ № 76 «Неавтоматические весоизмерительные приборы», ГОСТ 29329 «Весы для статического взвешивания. Общие технические требования» (в части метрологических характеристик).

КОНЕЦ